QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG GLUCOSE NƯỚC TIỂU

I.     NGUYÊN LÝ

Glucose nước tiểu được định lượng theo phương pháp hexokinase:

Glucose +              ATP     HK    G6P  + ADP

G6P   + NADP+            G6PDH    Gluconate- 6- P +  NADPH +   H+

II.  CHUẨN BỊ

1.    Cán bộ thực hiện: BS hoặc KTV chuyên ngành Hóa sinh

2.    Phương tiện hóa chất

-  Máy xét nghiệm: máy sinh hóa tự động AU 640, AU 680.

-  Thuốc thử: sẵn sàng sử dụng. R1: PIPES Buffer, ATP, NAD,…

R2: Hexokinase, G6P-DH

Bảo quản ở 2- 8°C đến khi hết hạn sử dụng, 12 tuần khi để trên máy phân tích.

Các loại hóa chất khác: dung dịch rửa, nước muối sinh lý, hóa chất  chuẩn, control: 2 mức.

3.    Người bệnh: được giải thích trước khi thực hiện XN và được hướng dẫn lấy nước tiểu đúng quy cách.

4.    Phiếu xét nghiệm: có đầy đủ thông tin về bệnh nhân: họ tên, tuổi, khoa phòng, chẩn đoán, tình trạng mẫu, tên BS chỉ định, các loại thuốc đã sử dụng

III.   CÁC  BƯỚC TIẾN HÀNH

1.    Lấy bệnh phẩm: Nước tiểu, có thể lấy mẫu ngẫu nhiên. Lấy bệnh phẩm theo đúng kỹ thuật. Bệnh phẩm nước tiểu ở 2- 25°C được 2 ngày, nên phân tích sớm.

2.    Tiến hành kỹ thuật:

- Máy xét nghiệm, hóa chất đã được chuẩn trước khi thực hiện phân tích. Control nằm trong dải cho phép ± 2SD, thông thường chạy control 2mức: 1 và 2. Đối chiếu với luật về nội kiểm chất lượng, nếu đạt thì tiến hành phân tích mẫu.

IV.   NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

1.     Giá trị bình thường

- Nước tiểu: Mẫu ngẫu nhiên: 0,1- 0,8 mmol/L. Nước tiểu 24h < 11,2 mmol/L.

2.     Tăng nồng độ glucose niệu: gặp trong: đái tháo đường, nhiễm độc giáp, to đầu chi, hội chứng Cushing, chấn thương nặng, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, điều trị steroid đường uống, u tủy thượng thận,…

V.  NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

| Nguyên nhân | Sai sót | Xử trí |
| --- | --- | --- |
| Nồng độ > dải đo (0.11- 41.6 mmol/L | Sai lệch kết quả. Rất ít gặp | Pha loãng bệnh phẩm |
| Để mẫu nước tiểu lâu trong điều kiện nhiệt đọ phòng | Hạ thấp nồng độ glucose niệu do tạp nhiễm vi khuẩn và phân hủy glucose | Tiến hành thực hiện xét nghiệm ngay, hoặc bảo quản lạnh 2- 8°C |